安庆市立医院采购项目申请表（货物类）

年   月   日

| 管理部门 | 设备管理科 | 项目名称 |  | 安庆市立医院临床试验研究中心设备一批采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  | 18655661522 |
| 立项依据 | ☑院长办公会 □党委会 | 立项时间 |  | 2024年8月27日 |
| 经费来源 | ☑自筹资金 □财政性资金 | 预算金额 |  | 6.1万元 |
| 项目概况 | 安庆市立医院临床试验研究中心设备一批采购 设备清单： 序号; 设备名称; 数量; 总预算（万元）. 1; -86℃超低温冰箱; 1; 3.7. 2; 低速冷冻离心机（48孔）; 1; 2.4. |
| 是否满足 3个及以上 品牌 | ☑ 是 □ 否，原因： |  |  |  |
| 项目是否分包 及分包预算 | 是 （） 共分为 个包，第1包:分包名称， 万元，第2包:分包名称， 万元，第3包:分包名称， 万元………… |  |  |  |
|  | 否 （√ ） |  |  |  |
| 供应商 资格要求 | 1、具有合法有效的营业执照； 2、具有医疗器械生产或经营资质； 3、不接受联合体投报。 |  |  |  |
| 付款方式 和时间 | 设备交货验收合格后付设备价格的90%，设备价格的10%保修期满后一次性支付。 |  |  |  |
| 供货和安装 地点 | 安庆市立医院 |  |  |  |
| 合同期限 | 30日历天 |  |  |  |
| 免费保修期 | 设备保修叁年 |  |  |  |
| 拟采取的 采购方式 | □询价 ☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □单一来源采购 □公开招标 |  |  |  |
|  | 理由： 注：单一来源采购方式的适用必须是在《安庆市立医院单位采购实施细则》列举范围内或经专家组论证。 |  |  |  |
| 拟采取的 评标办法 | ☑最低评标（审）价法 □综合评分法（分值设置：技术分70 分，价格分30分） 注： （1）询价、竞争性谈判及技术、服务等标准统一的货物项目采用最低评审价法； （2）综合评分法，货物类价格分值不低于30分 |  |  |  |
| 审批意见 及承诺 | 承诺：本项目已落实了《政府采购需求管理办法》有关规定和要求，未设置指向特定品牌的采购参数，符合公平竞争审查相关规定。 |  |  |  |
|  | 管理部门意见： 年 月 日 |  | 管理部门分管领导意见： 年 月 日 |  |
| 招采中心受理： 请 按规定办理。 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注：项目具体内容（含院长办公会/党委会议题相关议题决议、具体技术要求方案、参数及需求论证，另附页）： |  |  |  |  |

附页：

一、需求一览表

第 1 包：包名  安庆市立医院检验科设备一批采购

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -86℃超低温冰箱 | - 1．立式，单门。有效容积（ L )≥428。 - 2．温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 3．箱体材料：采用冷轧喷涂钢板。内胆材料：采用304镜面不锈钢内胆。 4．外门标配4道门封，内门一道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温﹣100℃。 5．按键屏功能：微电脑控制，配置≥2英寸 LED 屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。 6.25℃环温时，机器从空载降温到﹣80℃时间≤4.45h，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 7．采用高性能保温材料纳米薄膜 VIP 板，厚度≥25mm，搭配 LBA 发泡剂保温层，保温层厚度≥90mm。 8.25℃环温时，机器断电后，从﹣80℃回温到﹣50℃的时间≥4.3h，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 9．空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到﹣75℃的时间≤26min，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 10．标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥52小时，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 11．机器采用 PID 节能控制算法，节能高效，24小时耗电量≤8.21kWh，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告和 CQC 国家节能环保证书。 12．整机低噪音运行，且配置了减噪措施，噪音≤46db( A ),提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。 13．根据 GB / T 20154-2014规定的检测方法进行检测，在箱内每层布置5个测试点，箱内共布置20个测试点，测得温度均匀度≤5℃，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报告。14．根据 YY / T 1757-2021规定的检测方法进行检测，实际测得箱内的温度波动度＜1.1℃，提供具有 CNAS 资质的国家级第三方检测报。 配备冷链监测设备，要求： 1、采用智慧冷链记录仪运用物联网 WSN 技术，采用4G全网通＋无线 WIFI 双通讯制式设计。 2、温度测量范围：(-200～100)℃，湿度测量范围（0～100)% RH 。3、带内置大容量 Flash 存储芯片，储存数据≥80000组。 4、报警方式：声光报警、短信报警、微信小程序推送、电话语音报警。 5、有第二类医疗器械经营备案凭证 | 3.7万元 | 1台 |
| 2 | 低速冷冻离心机（48孔） | 1、微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。 ★2、多彩 LED 显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。 3、可分别设置离心力 RCF 值、转速，可相互一键切换、可随时观察。 4、10档加、减速控制，第9档自由停车时间可达540s以上，满足特殊分离品使用要求． 5、倒计时时间小于一分钟时以秒显示。 6、采用电子门锁，全钢制内腔保护套。 7、进口高能效环保制冷系统，最高转速可保持﹣4℃以下。 8、具备一键预冷功能。 9、最高转速≥5500rpm/ min ，最大相对离心力≥4900xg, 10、定时范围1min~99min59s，噪音：≤65 dB 11、转速精度：士10 rpm 12、温控范围：-20-40℃，温度精度：±1.0℃ 13、离心腔直径：0380mm，最大容量：4x250ml 14、水平转子配置：48x2-5ml采血管 | 2.4万元1台 |  |
|  |  | 核心产品：超低温冰箱 其他要求 1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 2、负责提供设备的免费培训及操作。 3、保修期：以上设备提供原装全新设备，提供3年保修期（维保起始时间以招标人验收合格后出具验收报告的时间为准）。售后服务要求在2小时内响应，工程师于24小时内到达现场给出解决方案，若72小时内不能解决问题，投标人无偿提供同型号备用设备供买方使用，备用设备如超出原标准，其经济责任由投标人自行承担，如未能及时提供，则招标人有权在市场上选购与原标准相匹配的同类产品以替代投标人产品，相关经济损失由投标人承担。保修期内，每年免费提供≥4次维护保养；负责仪器设备的维修保养以及配套控制软件的更新与维护；维护保养记录须向招标人报备，以使设备始终处于良好的性能状态。（报价时须考虑此项费用）。 4、所投标设备、耗材（试剂）如存在数据接口，接口须全部免费开放，与招标人的信息系统兼容，接口费由中选方承担。（报价时须考虑此项费用）。 5、标★项需提供技术证明文件之一（医疗器械注册证、医疗器械注册登记表、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明。 6、设备主要配置中货物数量和种类须满足要求，不可缺少，否则按无效标处理。 本次采购超低温冰箱设备最高投标限价：人民币叁万柒仟元整（￥37000元）、低速冷冻离心机最高投标限价：人民币贰万肆仟元整（￥24000元） |  |  |
| 本包投标人资质和要求 |  | 1、具有合法有效的营业执照； 2、具有医疗器械生产或医疗器械经营资格； 3、不接受联合体投标。 交货地点：安庆市立医院 工期：设备在合同签订后30日历天内完成供货 |  |  |